Архитектура и методы мультимодального искусственного интеллекта в кардиологии: Анализ передовых решений для прогнозирования риска сердечной недостаточности

Введение

Разработка систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР) в области биомедицинской инженерии и вычислительной кардиологии требует перехода от изолированных эвристических алгоритмов к стандартизированным, клинически валидированным архитектурам. Современный этап развития кардиологического искусственного интеллекта характеризуется внедрением сквозных научно обоснованных конвейеров (pipelines), объединяющих мультимодальное слияние разнородных клинических данных, методы алгоритмической интерпретируемости (XAI), многомерную оценку клинической пользы и соответствие международным стандартам безопасности медицинского программного обеспечения (SaMD).

Раннее выявление скрытых структурных и функциональных нарушений миокарда (в частности, стадии B предсердечной недостаточности) до манифестации симптомов представляет собой сложную диагностическую задачу, требующую одновременного анализа электрофизиологических сигналов и гемодинамических параметров [1]. Ведущие исследовательские центры (лаборатория CarDS Йельского университета, Колумбийский университет с проектом EchoNext), а также сертифицированные коммерческие платформы (Eko Health, Biofourmis) сформировали устойчивые технологические бенчмарки. Анализ данных решений позволяет систематизировать методологическую базу для проектирования эффективной мультимодальной системы стратификации риска сердечной недостаточности (СН).

1. Архитектура и методы цифровой обработки электрокардиографических сигналов

Электрокардиография (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях остается наиболее массовым и экономически доступным инструментом первичного кардиологического скрининга. Однако визуальный анализ ЭКГ или применение жестких пороговых правил не позволяют надежно выявлять субклиническую систолическую дисфункцию левого желудочка [2]. Современные методы глубокого обучения рассматривают сигнал ЭКГ как источник скрытых многомерных цифровых биомаркеров, требующий строгой математической предобработки.

1.1. Стандарты предобработки сырых сигналов

Опыт соревнований PhysioNet/Computing in Cardiology (CinC Challenge) демонстрирует, что обобщающая способность моделей напрямую лимитируется протоколами предварительной фильтрации [3]. Исходные 12-канальные записи содержат аппаратные и физиологические артефакты: низкочастотный дрейф изолинии (дыхание), высокочастотные сетевые наводки (50/60 Гц) и миографические помехи.

Таблица 1. Этапы и параметры конвейера цифровой обработки ЭКГ-сигналов

| Этап предобработки | Клиническое и алгоритмическое обоснование | Отраслевой стандарт (параметры) |
| --- | --- | --- |
| Ресэмплинг | Приведение записей из разнородных баз данных к фиксированному временному шагу для стандартизации входного тензора нейросети. | Приведение к частоте 250 Гц (размерность матрицы 2500 × 12 для 10-секундного фрагмента) [4]. |
| Полосовая фильтрация | Подавление низкочастотного тренда изолинии и высокочастотного шума при сохранении амплитудно-фазовых характеристик комплекса QRS. | Фильтр Баттерворта 4-го порядка с полосой пропускания 0.5–40.0 Гц с двунаправленной фильтрацией (zero-phase). |
| Z-нормализация | Устранение межаппаратной вариативности усиления сигнала; акцент оптимизатора на морфологии волн, а не на абсолютном вольтаже. | Стандартизация каждого отведения: z = (x - μ) / σ, где μ и σ фиксируются только по обучающей выборке. |

Критическим методологическим требованием является предотвращение утечки данных (data leakage): расчет параметров нормализации (μ, σ) по всей генеральной совокупности до разбиения на обучающую и тестовую выборки искажает результаты валидации и недопустим [5].

1.2. Модели-экстракторы и извлечение пространственных эмбеддингов

Обучение глубоких сверточных сетей с нуля (from scratch) для предсказания риска сердечной патологии требует сотен тысяч верифицированных записей [6]. В условиях ограниченных выборок общепринятой практикой является трансферное обучение (Transfer Learning) на базе фундаментальных моделей.

Архитектура EchoNext (разработка Колумбийского университета) обучена на когорте более 1.2 млн сопоставленных пар «12-канальная ЭКГ — эхокардиография» [7]. Облегченная версия (EchoNext-Mini) предоставляет предобученные веса сверточных блоков.

Интеграция данной модели в конвейер осуществляется путем удаления финального полносвязного слоя классификации (замена на оператор тождественного преобразования nn.Identity в PyTorch). В результате сеть трансформируется в экстрактор признаков, преобразующий тензор сигнала размерностью (12 × 2500) в плотный латентный вектор (эмбеддинг) размерностью v ∈ ℜ256. Такое представление сохраняет морфологическую информацию о микроструктуре зубцов, интервалах проводимости и признаках гипертрофии, исключая информационную деградацию («бутылочное горлышко») ранней бинаризации [8].

1.3. Сравнительный анализ архитектур нейронных сетей для анализа биосигналов

В профильных исследованиях последних лет выделяются три ключевых класса архитектур:

- Одномерные сверточные сети (1D CNN / ResNet1d): Базовый стандарт отрасли. За счет использования остаточных связей (residual connections) сети семейства ResNet устойчивы к затуханию градиента и эффективно извлекают локальные морфологические паттерны [9].

- Временные сверточные сети (TCN): Применение расширенных причинно-следственных сверток (dilated causal convolutions) обеспечивает увеличенное рецептивное поле без потери временного разрешения, демонстрируя высокую точность при долгосрочном моделировании [10].

- Трансформеры и механизмы внимания (Attention): Модели с кросс-канальным вниманием (cross-lead attention) позволяют отслеживать пространственные корреляции между анатомически связанными отведениями (например, передне-перегородочными V1–V3 и боковыми I, aVL, V5–V6), что повышает как точность, так и объяснимость выводов модели [11].

2. Стратегии мультимодального слияния данных

Изолированный анализ биоэлектрической активности миокарда не отражает в полной мере патогенез сердечной недостаточности. Хроническая дисфункция миокарда формируется под совокупным воздействием гемодинамической перегрузки, метаболического статуса и коморбидного фона. В связи с этим золотым стандартом биомедицинской информатики выступает мультимодальное машинное обучение (Multimodal Machine Learning, MML) [12].

2.1. Концептуальные основы синтеза гетерогенных модальностей

В кардиологических СППВР выделяют три фундаментальные стратегии интеграции данных:

Таблица 2. Сравнительный анализ стратегий интеграции гетерогенных данных

| Стратегия слияния | Архитектурный принцип | Преимущества и системные ограничения |
| --- | --- | --- |
| Раннее слияние (Early Fusion) | Конкатенация признаков различных модальностей на уровне сырого входа до подачи в единую модель. | Высокий риск переобучения. Неприменимо для гетерогенных структур (сигнал + таблица) и независимых когорт пациентов. |
| Промежуточное слияние (Intermediate Fusion) | Обработка модальностей параллельными энкодерами с объединением скрытых представлений в глубоких слоях. | Эффективный учет нелинейных межмодальных взаимодействий. Требует сквозного обучения и полностью синхронизированных парных выборок. |
| Позднее слияние (Late Fusion) | Независимое обучение моделей для каждой модальности с последующим агрегированием предсказаний или эмбеддингов мета-моделью. | Оптимально для гетерогенных баз данных. Устойчиво к изолированным пропускам измерений, допускает ансамблирование с градиентным бустингом. |

При агрегации независимых открытых баз (например, сигнальных баз PTB-XL и табличных когорт клинических биомаркеров) прямое раннее слияние порождает артефакт некорректного межвыборочного связывания (эффект «пациента-Франкенштейна»). В таких условиях математически обоснованным решением является исключительно позднее слияние (Late Fusion) на уровне латентных признаков.

2.2. Адаптивное вентилируемое слияние (Gated Late-Fusion)

Развитием концепции позднего слияния являются вентилируемые архитектуры (Gated Multimodal Units) и функционально-линейная модуляция (FiLM). Вентильная подсеть динамически рассчитывает весовые коэффициенты доверия к каждой модальности. При наличии помех на ЭКГ-сигнале алгоритм автоматически снижает вес эмбеддингов кардиограммы, компенсируя итоговую оценку рисков за счет биохимических и клинических параметров пациента [13]. Итоговый объединенный вектор передается в мета-классификатор (XGBoost / CatBoost), обеспечивающий устойчивость к нелинейным взаимодействиям признаков.

2.3. Обработка неполных данных в клинической практике

Пропуски в клинических регистрах и результатах мониторинга подразделяются на:

- полностью случайные (MCAR — Missing Completely At Random);

- случайные (MAR — Missing At Random);

- неслучайные (MNAR — Missing Not At Random).

В кардиологии пропуски часто носят характер MNAR (например, отсутствие измерения давления или фракции выброса может быть напрямую связано с тяжестью состояния пациента). Метод полного удаления неполных строк (Complete Case Analysis) приводит к смещению выборки (selection bias) и потере статистической мощности [14]. В современных конвейерах стандартом является применение алгоритмов множественной импутации: MICE (Multivariate Imputation by Chained Equations), алгоритма MissForest на базе случайных лесов, а также механизмов кросс-модальной компенсации, при которых признаки временно отсутствующей модальности аппроксимируются сопутствующими модальностями [15].

3. Клинические биомаркеры и методы компенсации дисбаланса данных

3.1. Клинические и гемодинамические предикторы

Для надежной стратификации сердечно-сосудистого риска вектор ЭКГ-признаков необходимо дополнять гемодинамическими и биохимическими параметрами:

- Гемодинамические показатели (СМАД): Суточная нагрузка давлением (BP-load), вариабельность систолического/диастолического давления, а также суточный профиль (dipping status). Пациенты с нарушенным ночным снижением давления (non-dippers и reverse dippers) подвержены ускоренному ремоделированию миокарда и гипертрофии левого желудочка [16].

- Клинические биомаркеры: Фракция выброса левого желудочка (LVEF), уровни креатинина сыворотки, натрия, тромбоцитов, гликированного гемоглобина, а также индекс массы тела (BMI) и возрастные показатели.

3.2. Алгоритмические методы работы с несбалансированными классами

В популяции ранняя бессимптомная сердечная недостаточность (стадия B) составляет миноритарную долю относительно нормы, что приводит к естественному межклассовому дисбалансу (от 1:5 до 1:20). Обучение классификаторов на таких данных без специальной регуляризации приводит к формированию тривиальных моделей с высокой формальной точностью (Accuracy), но нулевой чувствительностью к патологии.

Для устранения дисбаланса применяются следующие методы:

- Взвешенные функции потерь (Cost-sensitive Learning): Использование Weighted Cross-Entropy и Focal Loss, штрафующих модель за ошибки на примерах миноритарного класса и снижающих градиентный вклад легко классифицируемых объектов [17].

- Алгоритмы ресэмплирования: Применение SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) для табличных биомаркеров и аугментация сигналов ЭКГ (добавление масштабированного гауссовского шума, случайные сдвиги по времени без нарушения фазовых соотношений сегментов P-QRS-T) [18].

- Стратифицированное разбиение: Использование стратифицированной кросс-валидации (Stratified K-Fold), гарантирующей идентичность пропорций целевого класса во всех фолдах разбиения.

4. Методы объяснимого искусственного интеллекта (XAI) в кардиологии

Непрозрачность алгоритмов глубокого обучения («проблема черного ящика») выступает ключевым барьером для их интеграции в клиническую практику. Врач, несущий юридическую ответственность за постановку диагноза, нуждается в интерпретируемом обосновании каждого автоматизированного решения [19].

Таблица 3. Методы интерпретируемости в кардиологических СППВР

| Метод XAI | Анализируемая модальность | Математическая основа | Формат клинической визуализации |
| --- | --- | --- | --- |
| SHAP (Shapley Additive exPlanations) | Табличные биомаркеры, гемодинамика | Кооперативная теория игр (значения Шепли); расчет маржинального вклада каждого признака [20]. | Водопадные диаграммы (Waterfall plots) и графики пчелиного роя (Beeswarm plots), показывающие вклад факторов риска. |
| LIME | Табличные признаки | Локальная аппроксимация границы решений линейной суррогатной моделью [21]. | Столбчатые диаграммы локального веса признаков для конкретного пациента. |
| Integrated Gradients (Captum) | 12-канальные временные ряды ЭКГ | Численное интегрирование градиентов функции потерь вдоль пути от нейтрального бейслайна к входному сигналу [22]. | Тепловая карта (Heatmap), наложенная на ленту ЭКГ; подсветка патологических фрагментов (элевация/депрессия ST, уширение QRS). |

Комплексное сочетание SHAP для табличных параметров и Integrated Gradients для временных рядов ЭКГ обеспечивает двухконтурную интерпретируемость: врач получает количественную оценку влияния биохимических факторов и визуальное подтверждение электрофизиологических нарушений на реальном сигнале.

5. Клиническая валидация и многомерные метрики эффективности

Оценка медицинских классификаторов исключительно метрикой Accuracy недопустима ввиду ее нечувствительности к ошибкам второго рода (пропуск больных). В кардиологических исследованиях применяется комплекс взаимодополняющих статистических критериев.

5.1. Метрики дискриминации и калибровки

- AUROC (Area Under the ROC Curve): Интегральная мера ранжирующей способности модели. Для передовых моделей выявления скрытой систолической дисфункции нормативным диапазоном является показатель AUROC 0.85–0.92 [9].

- AUPRC (Area Under the Precision-Recall Curve): Площадь под кривой «точность–полнота». Является ключевой метрикой в условиях несбалансированных медицинских выборок, так как напрямую штрафует модель за ложноположительные срабатывания на фоне редкого положительного класса [23].

- Чувствительность (Sensitivity) и специфичность (Specificity): Фиксируются на заданном пороге отсечения. Для скрининговых систем приоритетом является максимизация чувствительности (минимизация ложноотрицательных результатов).

5.2. Индексы реклассификации (NRI и IDI)

Для подтверждения практической значимости СППВР разработчик обязан доказать превосходство предложенного алгоритма над устоявшимися шкалами клинического риска (Framingham, SCORE, PCP-HF):

- NRI (Net Reclassification Improvement): Оценивает долю пациентов, корректно переведенных новой моделью в более высокую категорию риска среди заболевших и в более низкую — среди оставшихся здоровыми [24].

- IDI (Integrated Discrimination Improvement): Отражает интегральный прирост разности средних предсказанных вероятностей между группами исхода.

5.3. Дизайн испытаний и внешняя валидация

Модели, демонстрирующие высокое качество на внутренней выборке (Internal Validation), часто деградируют в условиях других стационаров из-за межаппаратной вариативности и популяционного сдвига (Domain Shift). Отраслевым стандартом валидации является независимое внешнее тестирование (External Validation) на географически и хронологически изолированных когортах (например, когорты UK Biobank, MIMIC-IV, eICU)

6. Нормативно-регуляторные требования к медицинскому ПО (SaMD)

Любое программное обеспечение, генерирующее прогностические или диагностические медицинские заключения, подлежит сертификации как программное обеспечение в качестве медицинского изделия (Software as a Medical Device, SaMD).

6.1. Регламенты Европейского союза: EU MDR 2017/745 и EU AI Act

В рамках Регламента EU MDR 2017/745 кардиологические предиктивные СППВР классифицируются как изделия класса IIa или IIb. В соответствии с Приложением II (Annex II MDR) проектная документация должна включать:

- Верификацию и валидацию ПО (V&V): Протоколы тестирования устойчивости к зашумленным данным, граничным значениям и аппаратным сбоям.

- Менеджмент рисков (ISO 14971): Анализ последствий диагностических ошибок (ложноотрицательных и ложноположительных решений) с описанием механизмов отказоустойчивости (fallback-алгоритмов).

- Систему менеджмента качества (ISO 13485 / ISO 42001): Обеспечение воспроизводимости процесса обучения моделей, версионирование данных (Data Lineage) и возможность постоянного мониторинга качества работы алгоритма после ввода в эксплуатацию (Post-Market Surveillance) [26].

В соответствии с требованиями Закона об искусственном интеллекте ЕС (EU AI Act), медицинские системы ИИ относятся к системам высокого риска (High-Risk AI Systems), что накладывает обязательства по предотвращению алгоритмической предвзятости (algorithmic bias) и обязательному обеспечению надзора со стороны человека (Human Oversight).

6.2. Регуляторные рамки FDA и Swissmedic

В США регуляторный надзор FDA предусматривает одобрение кардиологических ИИ-алгоритмов преимущественно по процедуре 510(k), требующей подтверждения эквивалентности (substantial equivalence) существующим клиническим аналогам [27]. Регуляторный орган Швейцарии (Swissmedic) гармонизирует требования с нормами EU MDR, уделяя особое внимание назначению ответственного лица за соблюдение регуляторных требований (PRRC) и непрерывному мониторингу дрейфа моделей (Model Drift) [28].

7. Бенчмаркинг передовых отраслевых и исследовательских решений

Таблица 4. Характеристики ведущих систем искусственного интеллекта в кардиологии

| Проект / Разработчик | Входные модальности | Целевой клинический исход | Ключевые метрики |
| --- | --- | --- | --- |
| EchoNext (Columbia University / CRADLE) | 12-канальная ЭКГ (10 сек) | Структурные заболевания сердца, клапанные пороки | AUROC: 0.85–0.88; проспективно валидирован в мультицентровом исследовании CACTUS (54 000 пациентов) [7]. |
| ECG2HF (Mass General Brigham / Harvard) | 12-канальная ЭКГ | Прогнозирование манифестации СН на горизонте до 10 лет | AUROC: 0.84–0.87; статистически значимый прирост реклассификации по шкале NRI (0.16–0.23) относительно PCP-HF [9]. |
| PULSE-HF (MIT) | ЭКГ + клинические карты EHR (MIMIC-IV) | Падение фракции выброса левого желудочка (LVEF < 40%) за 1 год | AUROC: 0.86; раннее прогнозирование декомпенсации миокарда [29]. |
| SENSORA / EFAST (Eko Health) | Фонокардиограмма (ФКГ) + 1-канальная ЭКГ | Выявление систолической дисфункции (LVEF ≤ 40%) | Чувствительность: 84.8%, специфичность: 83.7%; одобрено FDA по процедуре 510(k) [30]. |
| Biovitals Engine (Biofourmis) | Непрерывный мониторинг носимых датчиков | Предотвращение экстренной госпитализации по поводу декомпенсации СН | Снижение частоты 30-дневных повторных госпитализаций на 24%; статус Breakthrough Device от FDA [31]. |

8. Архитектурные рекомендации для разрабатываемой системы MedData AI

На основе проведенного анализа сформулирован комплекс научно-инженерных требований для построения отказоустойчивой СППВР оценки риска сердечной недостаточности:

- Реализация трансферного обучения в модуле ЭКГ (Модуль 2): Применение предобученной сверточной основы ResNet1d (EchoNext-Mini) с усеченным классификационным слоем (nn.Identity) для извлечения пространственно-временных эмбеддингов размерностью 256 признаков. Данный подход нивелирует проблему дефицита локальных обучающих выборок.

- Математически строгое позднее слияние (Модуль 3): Отказ от прямого слияния сырых разнородных когорт (Early Fusion) в пользу объединения латентных векторов ЭКГ и очищенных табличных клинических предикторов. В качестве базовой мета-модели целесообразно использовать ансамбли градиентного бустинга (XGBoost), устойчивые к различным шкалам измерений и мультиколлинеарности.

- Двухконтурный модуль интерпретируемости (XAI): Проектирование интерфейса врача с интеграцией алгоритма Integrated Gradients (выделение патологических областей P-QRS-T комплексов на виртуальной миллиметровой сетке) и алгоритма SHAP TreeExplainer (ранжирование вклада клинических показателей в итоговую стратификацию риска).

- Комплексный протокол валидации: Валидация алгоритма с обязательным вычислением метрик AUPRC и стратифицированной K-Fold кросс-валидацией. Для доказательства превосходства над стандартными алгоритмами предусмотреть расчет индексов чистой реклассификации (NRI).

Список использованных источников

- McDonagh T. A. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure // European Heart Journal. – 2021. – Vol. 42, № 36. – P. 3599–3726.

- Attia Z. I. et al. Screening for cardiac contractile dysfunction using an artificial intelligence-enabled electrocardiogram // Nature Medicine. – 2019. – Vol. 25, № 1. – P. 70–74.

- Reyna M. A. et al. Will Two Do? Varying Dimensions in Electrocardiography: The PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2021 // Computing in Cardiology. – IEEE, 2021. – Vol. 48. – P. 1–4.

- Wagner P. et al. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset // Scientific Data. – 2020. – Vol. 7, № 1. – P. 154.

- Kapoor S., Narayanan A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science // Patterns. – 2023. – Vol. 4, № 9. – P. 100804.

- Hannun A. Y. et al. Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory electrocardiograms using a deep neural network // Nature Medicine. – 2019. – Vol. 25, № 1. – P. 65–69.

- Oikonomou E. K. et al. Detecting structural heart disease from electrocardiograms using artificial intelligence: the EchoNext model // European Heart Journal. – 2024. – Vol. 45, № 22. – P. 1980–1992.

- Ribeiro A. H. et al. Automatic rule-based and neural network-based diagnosis of 12-lead ECG: a deep learning approach // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. – 2021. – Vol. 68, № 9. – P. 2730–2738.

- Khurshid S. et al. Artificial intelligence-enabled electrocardiogram analysis to predict incident heart failure: a retrospective cohort study // The Lancet Digital Health. – 2023. – Vol. 5, № 11. – P. e799–e808.

- Bai S., Kolter J. Z., Koltun V. An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling // arXiv preprint arXiv:1803.01271. – 2018.

- Vaswani A. et al. Attention is all you need // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2017. – Vol. 30. – P. 5998–6008.

- Huang C. et al. Multimodal machine learning for cardiovascular disease risk prediction: a systematic review // Frontiers in Cardiovascular Medicine. – 2023. – Vol. 10. – P. 1124589.

- Perez E. et al. FiLM: Visual reasoning with a general conditioning layer // Proceedings of the AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing. – 2018. – Vol. 32, № 1.

- Sterne J. A. et al. Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls // BMJ. – 2009. – Vol. 338. – P. b2393.

- Stekhoven D. J., Bühlmann P. MissForest—non-parametric missing value imputation for mixed-type data // Bioinformatics. – 2012. – Vol. 28, № 1. – P. 112–118.

- Williams B. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension // European Heart Journal. – 2018. – Vol. 39, № 33. – P. 3021–3104.

- Lin T. Y. et al. Focal loss for dense object detection // Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. – 2017. – P. 2980–2988.

- Chawla N. V. et al. SMOTE: synthetic minority over-sampling technique // Journal of Artificial Intelligence Research. – 2002. – Vol. 16. – P. 321–357.

- Amann J. et al. Explainability for artificial intelligence in healthcare: a multidisciplinary perspective // BMC Medical Informatics and Decision Making. – 2020. – Vol. 20, № 1. – P. 1–9.

- Lundberg S. M., Lee S. I. A unified approach to interpreting model predictions // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2017. – Vol. 30. – P. 4765–4774.

- Ribeiro M. T., Singh S., Guestrin C. "Why should I trust you?": Explaining the predictions of any classifier // ACM SIGKDD. – 2016. – P. 1135–1144.

- Sundararajan M., Taly A., Yan Q. Axiomatic attribution for deep networks // International Conference on Machine Learning. – PMLR, 2017. – P. 3319–3328.

- Saito T., Rehmsmeier M. The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets // PloS One. – 2015. – Vol. 10, № 3. – P. e0118432.

- Pencina M. J. et al. Evaluating the added predictive ability of a new marker: from area under the ROC curve to reclassification and beyond // Statistics in Medicine. – 2008. – Vol. 27, № 2. – P. 157–172.

- Johnson A. E. et al. MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record dataset // Scientific Data. – 2020. – Vol. 7, № 1. – P. 1.

- Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices (MDR) // Official Journal of the European Union. – 2017. – L 117. – P. 1–175.

- U.S. Food and Drug Administration. Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)-Enabled Medical Devices // FDA White Paper. – 2024.

- Swissmedic. Guidance Document: Software as a Medical Device (SaMD) and AI applications // Swiss Agency for Therapeutic Products. – Bern, 2023.

- Vaid A. et al. Deep learning to predict worsening of heart failure outcomes using multimodality data // Journal of the American College of Cardiology. – 2023. – Vol. 81, № 8. – P. 780–792.

- Bachtiger P. et al. Point-of-care screening for heart failure with reduced ejection fraction using artificial intelligence during ECG-enabled stethoscope examination // The Lancet Digital Health. – 2022. – Vol. 4, № 2. – P. e117–e125.

- Stehlik J. et al. Continuous wearable monitoring for early detection of worsening heart failure // JACC: Heart Failure. – 2020. – Vol. 8, № 6. – P. 451–460.